目录

# 生物反馈报修CRM录

## 1.1 CRM主题录入标准

| 内容 型号 | 信号处理系统 | 传感器及配件 | 软件 | 培训（操作） | 主机 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四通道 | 四通道信号处理系统 | 四通道传感器及配件 | 四通道软件报修 | 四通道操作报修 | 四通道主机报修 | 四通道其他报修 |
| 五通道 | 五通道信号处理系统 | 五通道传感器及配件 | 五通道软件报修 | 五通道操作报修 | 五通道主机报修 | 五通道其他报修 |
| 八通道 | 八通道信号处理系统 | 八通道传感器及配件 | 八通道软件报修 | 八通道操作报修 | 八通道主机报修 | 八通道其他报修 |
| 十通道 | 十通道信号处理系统 | 十通道传感器及配件 | 十通道软件报修 | 十通道操作报修 | 十通道主机报修 | 十通道其他报修 |

备注：由于型号名称经常会发生变化，我们在录入主题时直接按放大器通道数进行记录，然后在后面标上型号（如果以后有型号上的变化，主题录入不变，只需改变后面的型号）。譬如我们现有的3000A，记录为：八通道核心部件报修（3000A）

1、信号处理系统包括编码器、光纤、TT-USB等，以及其引起的错误、故障等。

2、配件主要为传感器、电极线、读卡器、CF卡等。

3、软件包括软件报错、方案报错、数值问题等。

4、主机主要包括主机系统、硬件、显示器、打印机及相关配件。

5、操作包括操作引起的错误、不会操作及要求再次培训。

6、除以上5项的记为其他。

## 1.2、选择产品档案

2.1主题录入后请选择相关的产品档案，而不是直接选择客户，因为有些客户可能购买我们的几种产品，选择产品档案后，会自动关联到对应的客户。

2.2关联相应的报修联系人，如联系人中没有报修联系人，请新建，并共享给区域内相关人员。

二、问题描述标准及问题解决

## 2.1 信号处理系统

1）质保期内的客户首先是电话了解情况，并通过电话去解决问题，电话不能解决的，可让客户把产品寄回维修。

2）质保期外的客户主要是通过电话解决问题，不能解决的要求客户寄回维修，并告知客户会根据情况收一部分维修费，具体收费等收到设备后告知。

3）对于需要备用件的客户，首先保障质保期内的客户备用，质保外的需请示经理，对于设备需要寄回加拿大维修的客户，要先告知周期大概需要两个月，收费5000元人民币。

4）上门维修，所有的上门维修由经理决定，质保外的客户需收取上门服务费及维修费。

### 2.1.1 编码器问题

| 问题描述 | 解决方法 | 关闭结果描述 |
| --- | --- | --- |
| 编码器电源指示灯不亮 | 1、更换电池 2、寄回检测 | 电话指导 寄回维修 |
| 编码器电源指示灯闪烁 | - 检查电池电量是否低于15% - 更换电池 - 检查是否在阻抗测试 - 寄回维修 | 电话指导 寄回维修 |
| 针脚歪斜 | 使用镊子或曲别针把歪斜针脚拨直 | 电话知道 |
| 针脚断掉 | 寄回维修 | 寄回维修 |
| 光纤连接处脱落 | 寄回维修 | 寄回维修 |

### 2.1.2 电源指示灯的提示

| 始终亮 | 一切正常 |
| --- | --- |
| 慢慢闪 | 低电量报警，表示电池只能用20-30分钟 |
| 快速的闪1秒然后每隔8-5秒闪 一次 | 内部错误，若断电后重试还是如此请联系厂家 |

### 2.1.3 电池电量的问题

电池电量在软件中主训练界面中的“Options”下拉菜单中“Battery Level”选项中看到。

| 电量大于25%时 | Battery Level指示颜色为绿色，正常使用 |
| --- | --- |
| 电量小于25%时 | Battery Level指示颜色为黄色，准备更换电池，工作时间小于1小时 |
| 电量小于15%时 | 放大器的电源指示灯开始闪烁，每秒钟一次，此时能够记录的时间 将小于30分钟 |
| 电量小于10%时 | 电源指示灯变红，必须更换电池 |
| 电量小于1%时 | 编码器将自动关闭，因为该能量已经不能够保证编码器和系统之间的正常通信 |

### 2.1.4 其他问题

| 问题描述 | 解决方法 | 关闭结果描述 |
| --- | --- | --- |
| 光纤折断 | 可以从长光纤上剪下一段使用 | 寄回维修 |
| BSB线损坏 | 重新购买 | 重新购买 |
| TT-USB接口问题 | 寄回维修 | 寄回维修 |

## 2.2 传感器及配件

### 2.2.1 传感器问题

| 问题描述 | 解决方法 | 关闭结果描述 |
| --- | --- | --- |
| 传感器针脚歪斜 | 使用镊子或曲别针把歪斜针脚拨直 | 电话解决 |
| 传感器连接问题 | 白点对白点，突起对凹槽 | 电话解决 |
| 传感器损坏 | 质保期内免费维修或更换，质保期外购买。 | 免费更换或购买 |
| 电极线损坏 |  |  |
| 耳电极损坏 |  |  |
| 盘状电极损坏 |  |  |
| 其他电极损坏 |  |  |

### 2.2.2 读卡器及CF卡问题

| 问题描述 | 解决方法 | 关闭结果描述 |
| --- | --- | --- |
| 记忆卡无法读取数据 | - 检查读卡器电源指示灯 - 检查记忆卡是否插好 - 检查记忆卡里是否有数据 4、更换读卡器和记忆卡来确认读卡器原因或记忆卡原因 | 电话指导 |
| 如何格式化CF卡 | 1、用Fat格式进行格式化 2、用MyoTrac Infiniti软件进行格式化 3、用BioGraph Infiniti软件进行格式化 | 电话指导 |
| 读卡器针脚弯 | 请用镊子尝试将其调整到正确位置即可 | 电话指导 |

### 2.2.3 CF卡能存储多少数据

| 容量 | 记录时间 |
| --- | --- |
| 64MB | 1.75hours |
| 128MB | 3.5 hours |
| 256MB | 7 hours |
| 512MB | 14 hours |
| 1GB | 27.5 hours |
| 2GB | 55.5 hours |

## 2.3软件

### 2.3.1 软件报错

| 问题描述 | 解决方法 | 关闭结果描述 |
| --- | --- | --- |
| 无法找到TT-USB驱动 | 1、重新插拔USB线，看是否能连接上 2、在设备管理器中能否找到TT驱动 3、使用安装光盘中setupTTUSB.exe 先将原有的驱动卸载掉，然后重新安装 | 电话指导 |
| 无法找到编码器 （0 encoder（s） were detected） | 1、确认编码器类型，看DIP开关设置是否正确（见DIP开关设置） 2、确认放大器的开关已经打开，如果未打开，请打开开关再检查 3、如果电源开关已经打开，而电源指示灯不亮，请更换电池 4、检查光线是否正确的连接到放大器输入端 5、检查光纤的顶端是否有红色的激光灯，如果没有可能光纤因为弯曲过度而损坏。 6、检查光纤是否正确接入TT-USB 接头. 7、反复插拔. TT-USB 接头，如果该设备工作正常，系统会有设备插拔提示 8、经过以上步骤处理后如果问题依然不能得到解决，寄回公司维修。 | 电话指导 寄回维修 |
| 检测不到传感器 | - 确认是某一通道检测不到传感器 - 确认通道上是否连接传感器 - 确认编码器通道是否损坏 - 确认传感器是否损坏 - 寄回维修 | 电话指导 寄回维修 |
| 脑电传感器连接错误 | - 打开软件，到选择方案界面，点击channel set Configuration。 - 确定软件设置脑电应连接在第几通道 - 确认编码器上脑电传感器通道连接没有错误 - 确认编码器连接的是单极脑电还是双极脑电 - 确认软件设置是单极脑电还是双极脑电 | 电话指导 |
| 肌电传感器连接错误 | - 打开软件，到选择方案界面，点击channel set Configuration。 - 确定软件设置肌电应连接在第几通道 - 确认编码器上肌电传感器通道连接没有错误 - 确认编码器连接的肌电传感器类型 5、确认软件设置的肌电传感器类型 | 电话指导 |
| 其他传感器连接错误 | - 打开软件，到选择方案界面，点击channel set Configuration - 确定软件设置的传感器应连接在第几通道 3、确认编码器上传感器连接没有错误 | 电话指导 |
| 提示Upgrade Biograph Infiniti files | - 点击开始—程序—Thought Technology—Infiniti—Upgrade Biograph Infiniti files - 等待软件自动更新，完成后点击“YES” | 电话指导 |
| 提示磁盘数据已满 | - 进入反馈主程序的数据库（database）里，进行数据转移或者数据删除 - 点一下options菜单下的的clean drive进行磁盘清空 | 电话指导 |

### 2.3.2 信号值不准确

| 问题描述 | 解决方法 | 关闭结果描述 |
| --- | --- | --- |
| 脑电信号值干扰很大 | - 确认是否选择滤波 - 检查阻抗，若阻抗过高，重新用磨砂膏处理皮肤，并重新安装电极。 - 检查电极线是否损坏 - 可以用其他电极线替换，看干扰是否减小（限有单双极脑电或做团体训练的客户） - 寄回检测 | 电话指导 寄回维修 |
| 肌电信号值过高 | 1、确认是否选择滤波 2、检查是否接触眉毛或头发 3、检查头带与皮肤接触是否良好 4、用酒精棉球擦拭前额，做皮肤处理 5、换根心电电极线，如信号变好，则是肌电电极线坏 6、换成三极电极片，如信号变好，则是肌电头带损坏 7、进行基线凋零，然后再次采集信号 8、加一根地线从电脑主机连接到自来水管或者消防栓上 9、寄回检测 | 电话指导 寄回维修 |
| 肌电值不发生变化 | - 确认最大值是否过高 - 确认数值是否已经超过最大值 - 可以通过皱眉等肌肉活动，测试肌电值是否变化 - 基线凋零 - 寄回测试 | 电话指导 寄回维修 |
| 皮电、皮温信号值不发生变化 | - 确认最大值是否过高，因为皮电、皮温值变化不是很大。 - 确认数值是否已经超过最大值 - 加水，测试皮电值是否有变化 - 加温，测试皮温值是否有变化 5、寄回检测 | 电话指导 寄回维修 |
| 其他传感器信号值不准确 | - 确认最大值是否过高 - 确认数值是否已经超过最大值 - 寄回检测 | 电话指导 寄回维修 |

### 2.3.3 缺少组件和方案

| 问题描述 | 解决方法 | 关闭结果描述 |
| --- | --- | --- |
| 提示缺少动画 | - 到备份盘里把相应的组件或方案复制，粘贴到Program Files:/ Thought Technology:/ Infiniti下对应文件夹里。 - 对于不知道怎么操作的医生，可以复制粘贴整个组件和方案，但要注意方案是否需要进行升级。 | 电话指导 |
| 提示缺少声音 |  |  |
| 提示缺少通道 |  |  |
| 提示缺少界面 |  |  |
| 提示缺少脚本 |  |  |

### 2.3.4 软件升级

2.3.4.1 PI版本

| 4.0以下版本 | 升级到3.1.5 | 使用升级包 |
| --- | --- | --- |
|  | 升级到4.0以上（包括4.0） | 收费（根据报价单） |
| 4.0版本 | 升级到4.0以上 | 使用5.0光盘升级 |

2.3.4.2 P+版本

| COM接口 | 升级（需购买USB连接硬件） | 收费（根据报价单） |
| --- | --- | --- |
| USB接口 | 升级 | 收费（根据报价单） |

2.3.5 方案修改及升级

| 问题描述 | 解决方法 | 关闭结果描述 |
| --- | --- | --- |
| 方案升级 | 根据软件情况，看能否升级，是否需要收费 | - 电话指导 - 上门安装 |
| 方案修改 | - 工程师现场不允许修改方案 - 方案定制，需通知经理，根据工作量及工作难度收费或不予修改 |  |

### 2.3.6 DIP开关设置

用户请勿自行改变Infiniti放大器DIP开关。

在放大器的背面设置了一组DIP开关，共四个开关，可以分别设置成0或1，该开关应避免接触水和灰尘，因为有可能造成开关的损坏，对DIP开关进行设置时应关闭电源。

| P+ | 1 1 0 1 |
| --- | --- |
| P2 | 0 1 0 0 |
| P5 | 0 0 1 0 |
| ProComp Infiniti | 0 0 1 0 |
| FlexComp Infiniti | 1 0 1 0 |

2.3.7 其他问题

| 问题描述 | 解决方法 | 关闭结果描述 |
| --- | --- | --- |
| 动画不动 | - 确认是所有动画都不动还是只有某一个不动 - 询问是哪个动画不动 - 看相关连接是否正确 - 看阈值调整是否正确 - 看阈值是否已经超过最大值，找不到阈值线 | 电话指导 |
| 没有声音 | - 排除电脑本身的问题，播放一段音乐，看电脑本身是否有声音 - 打开主程序软件，进入治疗界面，找到options菜单，看sound上是否打勾 - 看阈值是否设置正确 | 电话指导 |

## 2.4 培训

| 问题描述 | 解决方法 | 关闭结果描述 |
| --- | --- | --- |
| 由误操作产生的各种问题 | 根据操作步骤，电话指导 | 电话指导 |
| 某些软件、功能不会操作 | 根据具体内容，电话指导 | 电话指导 |
| 要求再次培训 | 1、确认是质保期内还是质保期外 2、确认是更换了医生还是长时间不用遗忘，还是没有进行培训。 3、对于操作问题，要求指导医生按照步骤操作，发现是哪一步出了问题。 4、对于要求上门培训的，转给部门经理处理。 | 电话指导 上门维修 |

## 2.5 主机

### 2.5.1系统问题

| 问题描述 | 解决办法 | 关闭结果描述 |
| --- | --- | --- |
| 系统损坏 | - 首先确认是否还能进入系统，如不能进入系统，只能重新安装 - 能够进入系统，问医生数据是否需要保留，不需要保留直接安装 - 数据备份，如只需要格式化C盘，需要把C盘下的相关文件夹进行备份 - 如需要格式化所有盘符，除备份C盘下的相关数据，还应询问医生，备份其他数据 - 正常安装系统、软件、驱动 - 对软件进行设置，并试运行 | 电话指导 寄回维修 |
| 系统中毒 | - 对于能确认是由系统中毒引起的系统问题、软件问题及其他问题，原则是不予保修的，需要根据情况收取一定费用 - 按照系统崩溃问题进行安装 | 电话指导 |

### 2.5.2硬件问题

| 问题描述 |  | 解决办法 | 关闭结果描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机 | 主板损坏 CPU损坏 内存条损坏 硬盘损坏 显卡损坏 电源损坏 | - 质保期外的需要收费 - 质保期内的，需要确认是否为硬件问题，一般需要寄回我们进行确认，如为硬件问题给与更换 | 电话指导 |
| 显示器无法显示 |  | - 检查电源线，或更换电源线 - 检查VGA线，或更换VGA线 - 检查显卡是否松动，或接口是否接错 - 到其他主机上去确认，显示器是否损坏 - 质保期外的需要收费 - 质保期内的，一般需要寄回我们进行确认，如确为显示器问题，给与更换 | 电话指导 寄回维修 |
| 显示器有坏点 |  | - 质保期外的需要收费 - 质保期内的，一般需要寄回我们进行确认，如确为显示器问题，给与更换 | 寄回维修 |
| 打印机找不到驱动 |  | - 更换USB接口，重新安装驱动 - 更换USB线 - 更换到其他主机进行确认 | 电话指导 寄回维修 |
| 打印机无法打印 |  | - 确认打印机开关是否打开 - 确认默认打印机为当前打印机 - 用其他WORD文档试打印 |  |
| 打印文字、图像不清晰 |  | - 确认墨盒还有墨 - 清洗打印机打印针头 - 用自带软件进行校准 |  |
| 不进纸或卡纸 |  | - 关闭打印机，确认是否已经有纸张卡在打印机里 - 确认纸张大小与设置一致 - 确认打印纸克数为标准打印纸 - 确认打印纸干燥 |  |
| 推车某部件损坏 |  | - 质保期内维修或更换 - 质保期外收费 | 电话指导 寄回维修 |
| 音箱没有声音 |  | - 确认电源打开 - 确认开关打开 - 确认插孔正确 - 确认系统音量设置正确 |  |

## 2.6 临床及其他问题

### 2.6.1 临床问题

| 问题描述 | 解决方法 | 关闭结果描述 |
| --- | --- | --- |
| 治疗效果不明显 | - 了解所用功能 - 治疗何种疾病 - 了解目前医院所使用操作方法 - 分析原因，介绍成功经验 | 电话指导，沟通建议，邮寄资料 |
| 学习进修 | 介绍治疗效果和方法比较好的医院 | 在公司编辑，通过网络传给医院 |
| 了解高级功能 | 了解所需要求，电话指导或上门指导 | 电话指导或上门指导 |
| 希望提供相关资料或论文 | 了解所需资料 | 通过网络传给医院 |

# 2.6.2 其他问题（维修收费及响应时间）

| 类型 | 费用 | 解决时间 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话解决 | 不收费 | 当天回复解决并关闭CRM报修 | 本人 |
| 寄回公司维修 | 保内不收费 保外按“报价单”收费 | 自报修录入之日起，15天内解决。 | 本人（如需寄备用品，需要工程部经理签字确认） |
| 寄回加拿大TT公司维修 | 保内不收费 保外按“报价单”收费 | 自报修录入之日起，60天内解决 | 本人（如需寄备用品，需要工程部经理签字确认） |
| 上门维修及再培训 | 保内不收费 保外按“报价单”收费 | 自派工之日起，4天内解决。 | 本人（需要工程部经理进行派工。本人在结束后及时关闭） |
| 注：解决时间的计算为：CRM中录入时间到关闭时间之间的天数。 除春节和国庆放假，可在此天数基础上顺延7天，其它小休假同样需要及时为客户解决问题。 |  |  |  |